YG026A电子织物强力机强力校验方法

首先，要打开仪器的后盖，可以看到仪器里面有一块线路板

- 按住面板上的“标定”键，开电源（注意：在开了电源后，“标定”键不要松，待3，5秒钟后松开）

- 然后进入如下界面：

**************************0060***********************

测 量 次 数： 0 5                   拉 力：0000N

定 长 强 力：0000N                 强 力：0000N

定 力 伸 长：000.0%                伸 长：000.0%

拉 伸 长 度：0000.0mm              时 间：000.00s

*******************************************************

可以看一下界面上方的数字部位是不是60左右，五十几或六十几都可以的，如果数字显示的差不多，就可以不用调了。

如果没有数字显示：0000，则可以调节以下界面中的1号电位器，顺时针或逆时针都可以调节的，直到调出以上相应的数值即可，然后再按一下“标定“键，关电源。

重量标定：如下：

- 按一下“初始化”键，再按一下“去皮”键。

- 放一个20kg的砝码(砝码好一点好，没有砝码，可以在磅秤上秤一个20kg的重物)，看一下液晶屏幕上“拉力”的位置上是显示多少，正常情况下应该显示196N左右，稍有偏差是允许的，如果没有达到这个值，则可以调节“线路板示图”中的号电位器，调节的方法和以上调节号电位器是一样的，调到到相应的数字就可以了,仪器强力标定完成。

|  | 打印机接口 |
| --- | --- |
| 1号电位器 2号电位器 3号电位器 控制面板插头 光耦插头 传感器插头 驱动线插头 液晶显示 |

注意：砝码大一点好

1kg=9.8N